一、采购项目技术参数清单

| 序 号 | 产品名称 |  | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能环境模拟实验平台 |  | 荷载:500 kg尺寸:2m*2 m运动参数:姿态位移/角度 俯仰：±20° 横滚： ±20°偏航： ±20°X侧向位移±260mmY纵向位移±260mmZ垂直升降 0-300mm。频率要求：0.01HZ-5HZ. | 台 | 2 | 否 |
| 2 | 动态三维应变场采集系统 |  | 1.万能试验机(KN):100 2.位移测量分辨力:0.2um 3.位移测量精度:优于<±0.5% 4.变形分辨率:1/1000000 5.力控控制速度范围:0.001%~5%FS/S 6.力控保持精度:<±0.1%F.S 7.变形控制速度范围:0.001%~5%FS/S 8.变形控保持精度:<+0.02%F.S 9.位移控制速度范围:0.005-500mm/min 10.位移控速度控制精度:<+0.2% 11.位移控保持精度:<±0.02mm 12.获得全场的三维坐标、位移、应变数据:测量结果三维显示:适用于任何材料快速、简单高精度的系统标定,典型位移测量位移精度（xyz）：0.004/0.004/0.008mm；采样频率：249Hz；测量参数：三维空间坐标、三维位移、频谱分析、速度、加速度、模态分析。测量范围：从1mm到2米可调；可实现一分钟快速三维标定，具有标定评估和调整功能：对标定结果进行评估，判断标定结果的质量，可对标定结果进行微调。 13.同时提供对坐标系的二次调整；无需特殊标记点，利用目标机械、外观纹理特征进行识别；对设备分析结果进行振动模态分析，可以输出多阶振动频率，特定的固有频率、阻尼比和振型。具备动态实时分析功能，在线实时分析，测量结果立刻呈现。测量幅面可自由调片:s200mm*200mmm的范围内 14.应变测量范围:0.005%-2000% | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 工程结构健康监测系统 | 高频光纤光栅解调仪 | 1.设备配置：8通道 2.精度：±3.0pm 3.采样频率：2000Hz 4.增益控制：5级增益可调 5.通讯接口：RJ45或USB或UDP 6.解调范围：40nm | 台 | 1 | 否 |
|  |  | 低频光纤光栅解调仪(云存储) | 1.设备配置：16通道 2.精度：±1.0pm 3.数据存储：云存储或本地存储 4.传感器带宽：40nm 5.增益控制：5级增益可调 6.通讯接口：RJ45或USB、UDP 7.解调范围：40nm 8.采样频率：1Hz | 台 | 1 |  |
|  |  | 便携式光纤光栅解调仪（带显示屏） | 1.设备配置：2通道 2.精度：±1.0pm 3.锂电池供电：4小时 4.通讯接口：USB 5.带宽：40nm 6.带显示屏 | 台 | 1 |  |
| 4 | 热重分析仪 |  | 1.温度范围：室温～1250℃ 2.温度准确度： 0.1℃ 3.升温速率：0.1℃～100℃/min（可自定义） 4.显示方式：大屏幕液晶显示，实时显示仪器的状态和数据，两套测温电偶，一套电偶实时显示炉温（无论加热炉工作与否），另一套电偶显示工作时样品温度。 5.在1250℃下可恒温72小时，可通水蒸气，并选配水蒸气发生装置，压力范围：0.1～5Mpa（可调）。 6.配备快速降温系统（从1250℃降至室温≤15min）。 7.具有步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能。 8.TG量程：1mg～200mg（更换支撑杆实现0-5g可调）； 9.解析度：0.1µg； 10.噪声：＜0.1µg。 | 台 | 1 | 否 |